溴化镧探测系统
指令集

文档版本 1.0.2

文档标识 20261010

修订日期 2026年10月11日

本文规定上位机与溴化镧探测系统之间的指令发送方式、测量时间档位、通道选择、存储区域读取以及正常波形和能谱数据的解析方法。

两条Aurora链路分别从CH1至CH4、CH5至CH8中选择一个物理通道。波形与能谱采用160ms测量帧，能谱每4ms形成一张496道gamma谱。文档版本号用于文档管理，不表示可查询的硬件版本。

修改日志与阅读导航

表1  文档修改日志

| 版本 | 日期 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2025年12月30日 | 原中子相机指令集初版，双乒乓读写。 |
| 1.0.1 | 2026年1月18日 | 原中子相机指令集更新，四区域轮换。 |
| 1.0.2 | 2026年10月11日 | 改为溴化镧探测系统；更新160ms测量档位、复位、选通道、地址和读取长度；新增正常数据结构及解析示例。 |

表2  阅读导航

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 系统工作过程 | 系统参数及软件操作顺序 |
| 2 指令发送方式 | 4字节短指令、12字节扩展指令、清零及接收确认 |
| 3 复位与开始指令 | 前端复位、后端复位、启动和清零 |
| 4 测量时间配置 | 全部15个档位及对应时长 |
| 5 通道与阈值配置 | 两组四选一及12字节阈值指令 |
| 6 状态与存储区域 | 两组状态寄存器和四区地址 |
| 7 数据读取示例 | 波形c2h读取、能谱bypass读取 |
| 8 波形数据结构 | 长度、位域、字节偏移及采样顺序 |
| 9 波形解析示例 | 包结构校验和采样点提取 |
| 10 能谱数据结构 | 子包、道号、位域及字节偏移 |
| 11 能谱解析示例 | 每组8道的顺序恢复及包校验 |
| 12 时间戳与解析约定 | 4ns换算、计时范围、字段和通道记录 |

1 系统工作过程

前端采集ADC信号并形成波形帧和能谱帧，经两条Aurora光纤链路传到后端。后端将波形存入DDR4、能谱存入BRAM；上位机经PCIe/XDMA读取。指令由上位机写入命令寄存器，经后端转发至前端。

表3  系统参数

| 项目 | 当前约定 |
| --- | --- |
| 通道分组 | Aurora1：CH1至CH4；Aurora2：CH5至CH8 |
| 输出通道 | 每组选择一个物理通道，两条链路各自输出 |
| 默认通道 | Aurora1为CH1；Aurora2为CH5 |
| 测量帧时间 | 波形160ms；能谱40张×4ms＝160ms |
| 默认测量长度 | 4帧，合计640ms |
| gamma能谱 | 496道，0至495道；每道16位计数 |
| 基线 | 动态自适应寻找基线，没有基线配置指令 |
| 死时间 | 通过VIO设置，不作为软件指令开放 |
| 触发阈值 | 使用12字节扩展指令配置 |
| DAC基线调节 | 未实现，不提供可调基线的DAC指令 |
| 指令读回和版本查询 | 未实现，不提供相应命令 |
| 存储区域 | 每条链路的波形、能谱各有4个轮换区域 |

软件操作顺序：上电并初始化驱动；完成前后端复位；配置阈值、两组通道和测量长度；确认命令接收流程完成；发送开始指令；监测区域状态并在写入完成后读取；按数据结构校验和保存。

通道选择必须在开始前完成。一次测量期间前端锁存通道，软件应保存两条链路对应的物理通道号。全部有效事件按gamma累计，动态基线、触发阈值和死时间仍决定哪些事件进入能谱。

2 指令发送方式

命令寄存器与字节顺序

命令写入user接口地址0x20000。每次寄存器写入4字节，字节按低位在前排列。短指令一次发送；超过32位的配置指令以12字节扩展帧发送，拆成3个32位字依次提交。

表4  接口用途

| 接口 | 操作 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| user | write | 写入命令寄存器0x20000 |
| user | read | 读取两组区域状态寄存器 |
| c2h_0 | read | 读取DDR中的波形 |
| bypass | read | 读取BRAM中的能谱 |

例如32位开始指令0x1234E001，寄存器写入字节为01 E0 34 12：

xdma_rw.exe user write 0x20000 0x01 0xE0 0x34 0x12

12字节扩展指令

表5  扩展指令逻辑字段

| 字段 | 位宽 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 包头 | 16bit | 0x1234 |
| 写使能 | 16bit | 0x000F |
| 配置地址 | 16bit | 阈值为0xFA12 |
| 配置数据 | 32bit | 阈值使用低16位，高16位为0 |
| 包尾 | 16bit | 0xABCD |

第1个32位字 = {包头16位, 写使能16位}

第2个32位字 = {配置地址16位, 数据高16位}

第3个32位字 = {数据低16位, 包尾16位}

三段必须按顺序发送，同一扩展指令的三段之间不得插入其他配置指令。短指令不能按扩展指令格式发送，扩展指令也不能仅发送其中一个32位字。

提交与清零

每个32位字提交后，完成接收通知处理并清零，再提交下一字。CMD_Receive需同时满足cmd_ack有效和寄存器为0才返回待命，软件或驱动必须处理接收中断确认。确认仅表示接收受理，不是配置读回；清零前应确保当前字已完整接收。

3 复位与开始指令

表6  短控制指令

| 功能 | 32位指令 | 写入字节 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端复位 | 0x1234D001 | 01 D0 34 12 | 复位后端控制及相关数据路径 |
| 前端复位 | 0x1234D002 | 02 D0 34 12 | 复位前端采集及处理逻辑 |
| 开始测量 | 0x1234E001 | 01 E0 34 12 | 按已配置通道和长度启动 |
| 寄存器清零 | 0x00000000 | 00 00 00 00 | 释放命令寄存器，不是测量停止指令 |

发送示例

后端复位

xdma_rw.exe user write 0x20000 0x01 0xD0 0x34 0x12

前端复位

xdma_rw.exe user write 0x20000 0x02 0xD0 0x34 0x12

开始测量

xdma_rw.exe user write 0x20000 0x01 0xE0 0x34 0x12

寄存器清零

xdma_rw.exe user write 0x20000 0x00 0x00 0x00 0x00

上述示例仅展示指令值；每次非零提交后均应执行第2章规定的接收确认和清零流程。

复位使用顺序

系统初始化时完成前端和后端复位，再配置参数并启动。主动终止一次测量时，需停止前端采集并复位后端接收路径；只复位其中一端不能等同于系统整体停止。复位后重新配置测量长度、阈值和所选通道。

0x1234D001与0x1234D002分别控制不同端，不能互相替代。完成测量采用配置的帧数自动结束，本文不定义额外的独立停止指令。

4 测量时间配置

测量长度以160ms帧为单位。每个档位由一个32位短指令选择；配置值N表示每条链路输出N个波形帧和N个能谱帧，总测量时间为N×160ms。默认N＝4。

表7  全部测量时间档位

| 32位指令 | 帧数N | 总测量时间 | 写入字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x1234FA16 | 4 | 640ms | 16 FA 34 12 |
| 0x1234FA17 | 8 | 1.28s | 17 FA 34 12 |
| 0x1234FA18 | 20 | 3.2s | 18 FA 34 12 |
| 0x1234FA19 | 40 | 6.4s | 19 FA 34 12 |
| 0x1234FA20 | 60 | 9.6s | 20 FA 34 12 |
| 0x1234FA21 | 80 | 12.8s | 21 FA 34 12 |
| 0x1234FA22 | 100 | 16s | 22 FA 34 12 |
| 0x1234FA23 | 120 | 19.2s | 23 FA 34 12 |
| 0x1234FA24 | 140 | 22.4s | 24 FA 34 12 |
| 0x1234FA25 | 160 | 25.6s | 25 FA 34 12 |
| 0x1234FA26 | 180 | 28.8s | 26 FA 34 12 |
| 0x1234FA27 | 200 | 32s | 27 FA 34 12 |
| 0x1234FA28 | 220 | 35.2s | 28 FA 34 12 |
| 0x1234FA29 | 240 | 38.4s | 29 FA 34 12 |
| 0x1234FA30 | 260 | 41.6s | 30 FA 34 12 |

配置示例

配置4帧，即640ms

xdma_rw.exe user write 0x20000 0x16 0xFA 0x34 0x12

配置20帧，即3.2s

xdma_rw.exe user write 0x20000 0x18 0xFA 0x34 0x12

5 通道与阈值配置

两组通道选择

表8  通道选择短指令

| 链路 | 32位指令 | 通道 | 写入字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aurora1 | 0x1234FB00 | CH1 | 00 FB 34 12 |
| Aurora1 | 0x1234FB01 | CH2 | 01 FB 34 12 |
| Aurora1 | 0x1234FB02 | CH3 | 02 FB 34 12 |
| Aurora1 | 0x1234FB03 | CH4 | 03 FB 34 12 |
| Aurora2 | 0x1234FC00 | CH5 | 00 FC 34 12 |
| Aurora2 | 0x1234FC01 | CH6 | 01 FC 34 12 |
| Aurora2 | 0x1234FC02 | CH7 | 02 FC 34 12 |
| Aurora2 | 0x1234FC03 | CH8 | 03 FC 34 12 |

组内选择值0至3。两条Aurora分别选择一个通道，该选择同时作用于波形和能谱传输。包头未编码实际通道号，软件必须记录配置并依据读取的A/B存储区关联通道。

触发阈值扩展指令

阈值相对于动态基线设置，使用16位值。扩展帧为：1234 000F FA12 0000 TTTT ABCD，其中TTTT是阈值。以阈值400（0x0190）为例，三个32位字依次为0x1234000F、0xFA120000、0x0190ABCD。

第1段

xdma_rw.exe user write 0x20000 0x0F 0x00 0x34 0x12

第2段

xdma_rw.exe user write 0x20000 0x00 0x00 0x12 0xFA

第3段

xdma_rw.exe user write 0x20000 0xCD 0xAB 0x90 0x01

每段提交后执行接收确认和清零。示例400用于说明编码，不作为当前上电默认阈值的保证。动态基线无需指令配置；死时间由VIO设置；DAC基线调节和中子/gamma甄别参数不作为软件功能开放。

6 状态与存储区域

Aurora1对应A组存储区，Aurora2对应B组存储区。两组状态分别从user地址0x00000、0x10000读取；取返回值低5位。

表9  区域状态码

| 低5位 | 含义 | 软件处理 |
| --- | --- | --- |
| 00000 | 初始或空闲 | 接收流程和复位完成后可启动 |
| 10000 | 第一波形区运行阶段 | 继续监测，不作为两类数据写完标志 |
| 10001 | 区域1轮换通知 | 确认写入完成后读取区域1 |
| 10010 | 区域2轮换通知 | 确认写入完成后读取区域2 |
| 10100 | 区域3轮换通知 | 确认写入完成后读取区域3 |
| 11000 | 区域4通知或STOP阶段 | 确认写入完成后读取区域4并检查结束 |

当前rd_state在进入对应写状态时更新，不能单独证明DDR和BRAM都已写入完成。例如10001在进入WRITE_B1时出现，能谱区域1仍可能在写入。读取动作须与实际存储完成条件配合；不得把首次看到该状态码直接当作两类数据均已完成。

表10  两条链路的四区起始地址

| 区域 | A组波形 | B组波形 | A组能谱 | B组能谱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x00000000 | 0x40000000 | 0x00000000 | 0x00040000 |
| 2 | 0x09897000 | 0x49897000 | 0x0000A000 | 0x0004A000 |
| 3 | 0x1312E000 | 0x5312E000 | 0x00014000 | 0x00054000 |
| 4 | 0x1C9C5000 | 0x5C9C5000 | 0x0001E000 | 0x0005E000 |

表11  每区正常读取长度

| 类型 | 字节数 | 十六进制 | 接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 波形 | 160002048 | 0x09897000 | c2h_0 |
| 能谱 | 40960 | 0xA000 | bypass |

地址单位为字节。每区范围为[起始地址, 起始地址＋区域长度)，结束边界不包含在区域内。区域1至4循环使用，软件应及时读取并记录帧序号，避免将被覆盖的旧区域当作新数据。

7 数据读取示例

下列命令读取正常完整区域。文件名中的A/B表示Aurora链路，数字表示区域，不表示物理通道号。读取前应确认目标区域的存储写入已经完成。

波形读取

xdma_rw.exe c2h_0 read 0x00000000 -b -f raw_A1.bin -l 0x09897000

xdma_rw.exe c2h_0 read 0x09897000 -b -f raw_A2.bin -l 0x09897000

xdma_rw.exe c2h_0 read 0x1312E000 -b -f raw_A3.bin -l 0x09897000

xdma_rw.exe c2h_0 read 0x1C9C5000 -b -f raw_A4.bin -l 0x09897000

xdma_rw.exe c2h_0 read 0x40000000 -b -f raw_B1.bin -l 0x09897000

xdma_rw.exe c2h_0 read 0x49897000 -b -f raw_B2.bin -l 0x09897000

xdma_rw.exe c2h_0 read 0x5312E000 -b -f raw_B3.bin -l 0x09897000

xdma_rw.exe c2h_0 read 0x5C9C5000 -b -f raw_B4.bin -l 0x09897000

能谱读取

xdma_rw.exe bypass read 0x00000000 -b -f spe_A1.bin -l 0xA000

xdma_rw.exe bypass read 0x0000A000 -b -f spe_A2.bin -l 0xA000

xdma_rw.exe bypass read 0x00014000 -b -f spe_A3.bin -l 0xA000

xdma_rw.exe bypass read 0x0001E000 -b -f spe_A4.bin -l 0xA000

xdma_rw.exe bypass read 0x00040000 -b -f spe_B1.bin -l 0xA000

xdma_rw.exe bypass read 0x0004A000 -b -f spe_B2.bin -l 0xA000

xdma_rw.exe bypass read 0x00054000 -b -f spe_B3.bin -l 0xA000

xdma_rw.exe bypass read 0x0005E000 -b -f spe_B4.bin -l 0xA000

状态寄存器读取

xdma_rw.exe user read 0x00000 -l 4

xdma_rw.exe user read 0x10000 -l 4

-l的单位是字节。波形区域中最后2048字节是后端补零，解析时剔除。能谱正常帧没有额外补零。

8 波形数据结构

本章定义正常波形帧。前端每4个250MHz采集时钟输出一个128位字；一帧40000000个采集时钟，含头尾共10000000个128位字。后端按两个128位字组成256位字，完整保存，不进行256转192位裁剪。

表12  波形区域布局

| 部分 | 起始字节偏移 | 长度字节 |
| --- | --- | --- |
| 包头 | 0 | 16 |
| 有效波形 | 16 | 159999968 |
| 包尾 | 159999984 | 16 |
| 后端补零 | 160000000 | 2048 |
| 总读取长度 | 0 | 160002048 |

表13  波形头尾位域与小端字节偏移

| 位域 | 相对字节 | 包头 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- |
| [63:0] | 0至7 | 时间戳计数 | 时间戳计数 |
| [71:64] | 8 | 帧号低8位 | 帧号低8位 |
| [95:72] | 9至11 | 0 | 10000000 |
| [127:96] | 12至15 | 0xFFAB00D3 | 0xFFCD00D3 |

按小端内存排列，包头标识字节为D3 00 AB FF，包尾标识字节为D3 00 CD FF，均位于对应128位字的第12至15字节。不要在字节偏移0查找波形包头标识。

波形采样顺序

128位字 = {P3, P2, P1, P0}

每个P为32位 = {第二采样槽16位, 第一采样槽16位}

从128位字的低位到高位、从内存低地址到高地址，依次得到P0、P1、P2、P3；每个P先读低16位槽，再读高16位槽。一个128位波形字含8个16位采样点，主体连续且不重复。

单帧有效采样点数为9999998×8＝79999984。每点用无符号16位保存，低14位有效，范围0至16383，上2位为0；波形已经过前端偏移与通道极性处理，不应直接按有符号int16解释。

包头、包尾各覆盖4个采集时钟，共覆盖16个采样点。帧内波形连续，跨帧存在头尾覆盖造成的采样缺口。帧号从1开始，仅传输低8位，第256帧的字段值为0，软件需结合测量上下文判断回绕。

9 波形解析示例

以下Python示例使用标准库struct，按小端读取。返回的samples是迭代器，避免把约8000万个采样点转换为庞大的Python整数列表。

import struct

RAW_PACKET_BYTES = 160_000_000

RAW_READ_BYTES = 160_002_048

RAW_TAIL = RAW_PACKET_BYTES - 16

def parse_raw_normal(buf):

if len(buf) != RAW_READ_BYTES:

raise ValueError("raw length")

if struct.unpack_from("<I", buf, 12)[0] != 0xFFAB00D3:

raise ValueError("raw head")

if struct.unpack_from("<I", buf, RAW_TAIL + 12)[0] != 0xFFCD00D3:

raise ValueError("raw tail")

frame8 = buf[8]

if buf[RAW_TAIL + 8] != frame8:

raise ValueError("frame mismatch")

head_words = int.from_bytes(buf[9:12], "little")

tail_words = int.from_bytes(

buf[RAW_TAIL + 9:RAW_TAIL + 12], "little")

if head_words != 0 or tail_words != 10_000_000:

raise ValueError("word count")

head_ticks = struct.unpack_from("<Q", buf, 0)[0]

tail_ticks = struct.unpack_from("<Q", buf, RAW_TAIL)[0]

waveform = memoryview(buf)[16:RAW_TAIL]

samples = (v[0] for v in struct.iter_unpack("<H", waveform))

return frame8, head_ticks, tail_ticks, samples

该示例只接受正常完整帧。软件还应检查采样值上2位、实际读取完成状态，以及本次链路和所选通道的关联记录。2048字节补零不包含在waveform视图中。

首次联调应以固定头尾标识确认字节顺序，再用已知输入验证两个采样槽的时间顺序。不得对整个128位字或整个波形帧统一倒序。

10 能谱数据结构

每个子包是一张选中通道的496道gamma能谱，累计时间4ms。一个160ms测量帧含40个子包；每个子包为1024字节，整帧40960字节。第40个子包包尾携带传输tlast，但tlast不是额外存储字节。

表14  单个能谱子包布局

| 部分 | 相对子包偏移 | 长度字节 |
| --- | --- | --- |
| 包头 | 0 | 16 |
| 496道计数 | 16 | 992 |
| 包尾 | 1008 | 16 |

表15  能谱包头字段

| 位域 | 相对字节 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| [31:0] | 0至3 | 固定0x22EEEEEE |
| [55:32] | 4至6 | 固定0x111111 |
| [71:56] | 7至8 | 配置测量帧数N |
| [79:72] | 9 | 子包编号0至39 |
| [95:80] | 10至11 | 测量帧号，从1开始 |
| [127:96] | 12至15 | 0xFFAB00D2 |

表16  能谱包尾字段

| 位域 | 相对包尾字节 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| [15:0] | 0至1 | 0xFFCD |
| [63:16] | 2至7 | 固定0xEEEEEEEEEEEE |
| [127:64] | 8至15 | 时间戳计数 |

包头标识的小端字节为D2 00 AB FF；包尾前2字节为CD FF。0x111111、0x22EEEEEE和0xEEEEEEEEEEEE都是固定占位值，不是实际死时间、PSD结果或校验值。

道号0至495，每道uint16计数。幅值每32码对应一道，幅值大于等于15840归入第495道；换算能量需软件标定，不能把32码直接等同于32keV。当前16位累计器没有饱和标志，超出65535会回绕。

11 能谱解析示例

每个128位谱字的道序

496道按道号递增写入16位到128位FIFO。该FIFO先写入的计数位于高位，因此一个谱字为{C0,C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7}。按内存小端uint16顺序读取时得到C7至C0，需在每组8个计数内部反转。

第j个谱字的第k道位于该字[127-16k : 112-16k]，道号为8j+k。软件字节偏移为子包起点＋16＋16j＋2×(7-k)，j为0至61，k为0至7。

import struct

def parse_spe_normal(buf):

if len(buf) != 40_960:

raise ValueError("spectrum length")

result = []

common_frame = None

for sub in range(40):

base = sub * 1024

if struct.unpack_from("<I", buf, base + 12)[0] != 0xFFAB00D2:

raise ValueError("spectrum head")

if struct.unpack_from("<I", buf, base)[0] != 0x22EEEEEE:

raise ValueError("reserved field")

if buf[base + 4:base + 7] != b"\x11\x11\x11":

raise ValueError("reserved field")

if buf[base + 9] != sub:

raise ValueError("subpacket sequence")

frame = struct.unpack_from("<H", buf, base + 10)[0]

if common_frame is None:

common_frame = frame

if frame != common_frame:

raise ValueError("frame mismatch")

measure_frames = struct.unpack_from("<H", buf, base + 7)[0]

tail = base + 1008

if struct.unpack_from("<H", buf, tail)[0] != 0xFFCD:

raise ValueError("spectrum tail")

if buf[tail + 2:tail + 8] != b"\xEE" * 6:

raise ValueError("reserved tail")

ticks = struct.unpack_from("<Q", buf, tail + 8)[0]

stored = struct.unpack_from("<496H", buf, base + 16)

counts = []

for j in range(62):

counts.extend(stored[j * 8:j * 8 + 8][::-1])

result.append((frame, sub, measure_frames, ticks, counts))

return result

counts恢复为道0至495的顺序。首次联调需用已知谱道计数核验上述FIFO顺序；波形数据无需采用这一组内反转规则。

12 时间戳与解析约定

时间戳单位

时间戳是前端250MHz时钟的64位计数，不是日期时间。每个计数单位为4ns，软件换算为：时间秒数＝计数值×4×10⁻⁹；时间毫秒数＝计数值×4×10⁻⁶。它在测量启动后计时，并随计时模块状态结束和复位。

表17  计数换算示例

| 计数值 | 对应时间 |
| --- | --- |
| 1 | 4ns |
| 250000 | 1ms |
| 1000000 | 4ms |
| 10000000 | 40ms |
| 40000000 | 160ms |

当前固件的计时范围

当前Time_stamp的目标仍为measure_time×10000000个时钟，即N×40ms；达到目标后退出计时并清零。而波形和能谱测量时长已经为N×160ms。例如默认N＝4，测量持续640ms，时间戳约在160ms结束后清零。

因此当前时间戳不能保证覆盖整次测量，后段零值不得解释为有效的测量时刻。软件乘4ns只能换算已有计数，不能恢复已经清零的时间。计时目标同步为N×40000000后，单位仍为4ns，无需更改软件的单位换算。

软件关联规则

软件应保存测量档位、两组所选通道、链路A/B、帧号与区域号。能谱帧号为16位；波形帧号只有低8位，比较时使用能谱帧号的低8位，并结合连续测量上下文识别回绕。

按帧号f（从1开始）及子包号s（0至39），能谱名义累计区间为[(f-1)×160+s×4, (f-1)×160+(s+1)×4)ms。该区间描述统计周期，不等于包到达上位机的时刻；处理和传输会带来延迟。

本文件规定正常包结构，未定义异常包处理。数据落盘前应确认完整长度、头尾标识、帧号及子包序列；正常帧读取长度均为1024字节的整数倍。512字节对齐要求不能替代实际S2MM的1024字节分段要求。

字段均按小端字节排列解析。128位字中的固定标识处于高32位，因而出现在该字的第12至15字节。不得仅凭文件前4字节判断波形或能谱包类型。首次联调应通过正常数据文件核验标识和谱道顺序。